Załącznik Nr 4

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO - GRANICZNE

UNITU LARYNGOLOGICZNEGO

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………….………………………………….

Model / typ oferowanego urządzenia: ………………………………….…….…………

Producent/firma: ……………….…………………..………………...…………………...…

Rok produkcji: ……2016………………TAK / NIE……………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………….……………………………….………..

Okres gwarancji: ………………………………………………………..…………………

Termin wykonania zamówienia (od momentu podpisania umowy) do 6 tygodni: ……………………….……….…………… TAK / NIE ……………………………...……..

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY – OPIS | WARTOŚĆ PARAMETRÓW | WARTOŚĆ OFEROWANA (potwierdzić spełnienie warunku, podać wartości liczbowe wymaganego parametru, opisać, podać zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy (wymagane) |  |
| 2. | Możliwość przedłużenia gwarancji | TAK |  |
| 3. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowane urządzenie | Wymagane (należy dołączyć do oferty) |  |
| 4. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt wykonawcy w okresie gwarancji potwierdzone wpisem do Paszportu Technicznego | Wymagane |  |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas na podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 24 godzin (w dni robocze). | Wymagane |  |
| 6. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia – do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 7. | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłużą o ten okres czas gwarancji (potwierdzone na piśmie). | TAK |  |
| 8. | W przypadku, gdy trzykrotna naprawa elementu, modułu w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu – element i moduł podlega wymianie na nowy. | TAK po 3 naprawach (wymianach) tego samego elementu (modułu) |  |
| 9. | Okres dostępności części zamiennych minimum 10 lat. | wymagane |  |
| 10. | Wpis (ewentualnie zgłoszenie) do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania. | Wymagane (należy dołączyć do oferty) |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim (w formie drukowanej i elektronicznej) dla wszystkich oferowanych elementów. | Wymagane (należy dołączyć do oferty) |  |
| 12. | Potwierdzenie wykonawcy, że jest producentem lub autoryzowanym dystrybutorem oferowanego urządzenia oraz, że posiada autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski. | Wymagane (należy dołączyć do oferty) |  |
| 13. | Dokumentacja techniczna (katalog) w języku polskim z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającego weryfikację zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. | Wymagane (należy dołączyć do oferty) |  |
| 14. | Lista serwisów na terenie Polski wykonujących serwis pogwarancyjny. | Wymagane (należy dołączyć do oferty) |  |
| 15. | Szkolenie personelu 2 razy w ciągu 6 miesięcy. Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |
| 16. | Dostawa: w cenie | wymagane |  |
| 17. | Montaż i uruchomienie: w cenie | wymagane |  |
| 18. | Urządzenie nowe, nie stanowiące przedmiotu wystawkowego, nigdy nie używane i nigdy nie naprawiane. | TAK wymagane |  |
| 19. | Budowa: - zasilanie ~230V 50-60 Hz; - podłączenie do systemu kanalizacyjnego; - podłączenie do systemu wodociągowego; - unit wykonany z materiałów umożliwiających mycie i dezynfekcję; - kolor do wyboru przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia; - 2-3 gniazda zasilające ~230V 50-60 Hz; - system/tryb oszczędności energii; - szuflady na narzędzia w ilości 2-3 szt.; - 2-3 duże szuflady z otworami do wykorzystania przez użytkownika; - wysuwane tace z zasobnikiem ze stali nierdzewnej na narzędzia z podświetleniem w ilości 2 szt.; - komputer z oprogramowaniem do sterowania i diagnostyki (diagnostyczno – serwisowe) unitu + dysk sieciowy do archiwizacji danych o minimalnych parametrach: architektura procesora: 64bit pamięć RAM: 2 GB kieszeń na dyski: 4 (dysk twardy 3,5’ SATA III / SATA II; dyski twarde dedykowane po długotrwałą pracę: 4 szt. o pojemności 2-3 TG 2 LAN: min 2 posrty (z obsługą Link Aggregation / przyłącznia awaryjnego) obsługiwane typy macierzy RAID: minimum RAID 5; - monitor dotykowy full HD – 21 – 22 cale; - system przechowywania węży i przewodów; - system podgrzewania lusterek oraz endoskopów (dwa podgrzewane zasobniki na endoskopy o średnicy 4 mm, podgrzewany zasobnik na endoskop o średnicy do 11 mm oraz zasobnik na nasofaryngoskop); - podświetlany ekran LCD, regulacja napięcia o mocy z ekranu LCD; - panel sterujący z możliwością przypisania dodatkowych funkcji przez użytkownika; - licznik czasu pracy (modułów unitu). Wymiary części zabiegowej Wysokość: w zakresie 90 – 98 cm Długość: w zakresie 146-154 cm Głębokość normalna: 70 cm Głębokość w części zabiegowej do 95 cm | TAK (poddać opis) |  |
| 20. | System ssania - bezobsługowy; - przepływ 60-70l/min; - aktywowany/dezaktywowany – po podniesieniu/opuszczeniu rączki ssaka | TAK (poddać opis) |  |
| 21. | System wodny - do płukania ucha i stymulacji kalorycznej; - płukanie ucha z automatycznym odsysaniem; - zakres regulacji temperatury wody 30oC-37oC-44oC; - natężenie przepływu od 0,0 do 300 ml/min; - lejek do automatycznego odsysania wody płuczącej ucho wyposażony w sitko; - filtr wody (z systemem zapobiegania osadzaniu się kamienia) | TAK (poddać opis) |  |
| 22. | System sprężonego powietrza - pozwalający uzyskać ciśnienie w zakresie od 0,0 do 2,5 bar (+0,5 bar) za pomocą manometru; - przepływ 25l/min; - system z rękojeścią atomizera; - butle 3 szt. (2 szt. płyny i 1 szt. proszek). | TAK (poddać opis) |  |
| 23. | Oprogramowanie do archiwizacji obrazu Oprogramowanie do archiwizacji obrazu z kamery endoskopowej sterowane przez ekran dotykowy | TAK |  |
| 24. | System automatycznego opróżniania butli ssaka wraz z funkcją automatycznego przepłukiwania po każdorazowym użyciu ssaka | TAK |  |
| 25. | Kamera endoskopowa: - rozdzielczość 1280 x 720 p; - sterowanie balansem bieli, video i foto; - wyjście USB 3.0; - z obiektywem do kamery endoskopowej z mocowaniem c-mount, wodoodpornym, f-28mm. | TAK (poddać opis) |  |
| 26. | Źródło światła LED - do endoskopów (ze światłowodem); - aktywowany po podniesieniu z uchwytu. | TAK |  |
| 27. | Nasofaryngoskop: - z zasobnikiem do dezynfekcji i przechowywania (mocowanie na unicie); - rozdzielczość 16 tys. px; - kąt widzenia 80 stopni; - średnica zewnętrzna 3,2 mm. | TAK (poddać opis) |  |
| 28. | Otoskop 0o - autoklawowalny; - średnica 2,7 mm; - dł. robocza 50-110 mm | TAK (poddać opis) |  |
| 29. | Sinusoskop 0o - autoklawowalny; - średnica 4 mm; - dł. robocza 110-180 mm | TAK (poddać opis) |  |
| 30. | Laryngoskop 70o - autoklawowalny; - średnica 8 mm; - dł. robocza 150-190 mm | TAK (poddać opis) |  |
| 31. | Sekcja umywalkowa - szerokość 710 mm | TAK (poddać opis) |  |
| 32. | Sekcja biurowa - w kształcie litery L; - długość 260-280 / 200 – 212 cm - szerokość 60-70 / 70-80 cm | TAK (poddać opis) |  |
| 33. | Fotel laryngologiczny - wykonany z materiałów umożliwiających mycie i dezynfekcję; - deklaracja zgodności CE; - obrotowy; - wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 50 – 98 cm; - regulowana pozycja oparcia elektrycznie w zakresie od 0 do 85 stopni; - z podnóżkiem; - okres gwarancji – minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego; - bezpłatny serwis raz w roku w okresie udzielonej gwarancji - kolor – możliwość wyboru koloru spośród co najmniej 5 możliwości | TAK (poddać opis) |  |

# UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisywali w rubrykę „wartość oferowana” w niniejszym załączniku właściwości techniczne oferowanych urządzeń. Zamawiający nie ocenia parametrów technicznych punktami, traktuje je jako bezwzględnie wymagane.

Podanie w niniejszym załączniku chociażby jednej pozycji „nie” spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, nowe i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

(data, podpisy osób

upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)